## Slide 1: حسابات اللايقين
ورشة عمل بعنوان " إدارة المخاطر في المختبرات الإشعاعية و النووية حسب متطلبات الآيزو ISO 31000:2018"
د. ربى الزعبي
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
18-22/2/2024

## Slide 2
القياس
Measurement

## Slide 3
القياس Measurement :
هو مجموعة من العمليات تهدف إلى تحديد كمية ما.

## Slide 4
الهدف من القياس هو الحصول على القيمة الحقيقية.

## Slide 5
نادراً ما تكون القياسات متطابقة تمامًا.
تختلف القياسات دائمًا إلى حد ما عن "القيمة الحقيقية".
تسمى هذه الانحرافات عن القيمة الحقيقية بالأخطاء.

## Slide 6
مصادر الخطأ
يسمى الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية خطأ (Error ).
القيمة المقاسة [C measured ]
القيمة الحقيقة [C True ]
C measured + U
C measured - U
مدى الارتياب Uncertainty Range
C measured + U … C measured - U
الخطأ Error
D= C measured -C True

## Slide 7
الارتيـاب Uncertainty
الخطأ Error
هو شك يشوب نتيجة القياس
هو الفرق بين نتيجة القياس والقيمة الحقيقية للقياس
يأخذ شكل مجال ويعبر عنه كنموذج رياضي ولا يرتبط بنتيجة قياس محددة
قيمة مفردة
يكون الخطأ إما إيجابي أو سلبي
لا يمكن تجاوز قيمته
يمكن تطبيق أعمال
تصحيحية للتخلص منه
مصادر الخطأ

## Slide 8: مصادر الخطأ
تصنف الأخطاء :
عشوائية Random
منهجية Systematic
خطأ عشوائي
خطأ منهجي

## Slide 9
الأخطاء العشوائية: تنتج عن التقلبات و التغيرات العشوائية في البيانات المقاسة بسبب:
قراءة الجهاز
البيئة المحيطة
كفاءة المحللين
ثباتية الطريقة
كيف يمكن التقليل من الأخطاء العشوائية :
حساب المتوسط الحسابي
اعتماد طريقة قياس دقيقة
مصادر الخطأ

## Slide 10: الخطأ العشوائي
المصدر:
أخطاء من المحللين
تغيرات في ظروف القياس.
هل يمكن التقليل منها ؟؟؟
  حساب المتوسط الحسابي للقراءات.
النتيجة ± الخطأ العشوائي
توزيع قيمةx بوجود خطأ عشوائي
توزيع قيمة X بوجود خطأ عشوائي أقل
الأخطاء العشوائية لا تؤثر على الوسط الحسابي
Notes: Permission to use this image has not been granted yet.

## Slide 11
الأخطاء المنهجية Systematic error: هي أخطاء ناتجة بسبب المعدات و التجهيزات.
مثال:
أداة تمت معايرتها بشكل غير صحيح.
استخدام الجهاز بطريقة خاطئة في كل مرة.
الخطأ المنهجي

## Slide 12
المصادر
  الأدوات و المعدات و طريقة القياس الخاطئة.
  مثال : جهاز بحاجة للمعايرة.
كيف تقلل منهم؟
معايرة أدق للجهاز
تجهيز افضل ادوات ممكنة
الخطأ المنهجي
التوزيع الطبيعي للقراءات بوجود خطأ منهجي Systematic
التوزيع الطبيعي للقراءات من غير وجود خطأ منهجي Systematic
الخطأ المنهجي يؤثر على الوسط الحسابي و يسمى هذا الانحياز Bias
النتيجة + الخطأ المنهجي
أو
النتيجة - الخطأ المنهجي
Notes: Permission to use this image has not been granted yet.

## Slide 13
precise, not accurate
accurate, not precise
neither precise, nor accurate
both accurate and precise
RESE
RESE
RESE
RESE
نوع الخطأ
منهجي Systematic
عشوائي Random
معنى الخطأ
عدم صحة البيان الإحصائي
عدم دقة البيان الإحصائي
مؤشر الخطأ
انحياز البيان الإحصائي
تشتت البيان الإحصائي
مسبب الخطأ
تجهيزات وأدوات
طرائق غير عيارية
تقليل الخطأ
معايرة الأجهزة
معايرة دورية للطرائق
أمثلة عن الخطأ
تقلبات الظروف التشغيلية من حرارة أو ضغط ...
لا يتم تصفير الميزان
مصادر الخطأ

## Slide 14
uncertainty
Best estimate
uncertainty
Measurement
Measurement = (best estimate ± absolute uncertainty) units
القياس ليس قيمة معينة ، بل هو نطاق من القيم.يمثل هذا النطاق نتيجة القياس بمستوى ثقة معين Confidence level
القياس = (أفضل تقدير ± عدم يقين مطلق) وحدات
أصدار النتيجة

## Slide 15
في عام 1993 نشرت المنظمة الدولية للتقييس International Organization Standard ISO بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM واللجنة الكهركيميائية الدولية IEC، و كتيباً تحت عنوان:
"دليل توصيف الارتياب في القياسات "
"Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement"،
اشتهر هذا الدليل فيما بعد باسم “GUM”.
وبعد انتشاره ظهر واضحاً الاهتمام في تقدير الارتياب في القياسات والتحاليل الكيميائية.
بل وأصبح ذلك فيما بعد مطلباً أساسياً من متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لمخابر التحليل وفق المواصفة الدولية ISO/IEC-17025
نشأة الاهتمام بتقدير الارتياب

## Slide 16
النمط A لتقدير الارتياب Type A Evaluation of Standard Uncertainty
النمط B لتقدير الارتياب Type B Evaluation of Standard Uncertainty
تقدير الارتياب

## Slide 17
وهي طريقة تقدير الارتياب بالاعتماد على التحليل الإحصائي لجملة مشاهدات (مكررات قياس)، وهذا النوع يتبع عادة للمحلل، الطريقة التحليلية،...
(GUM 2.3.2)
تقدير الارتياب
التقييم من النوع A يتعمل بشكل اساسي لحسابات العشوائية Random Error
النمط A لتقدير الارتياب Type A Evaluation of Standard Uncertainty

## Slide 18
Type equation here.
حساب الارتياب

## Slide 19
وهي طريقة تقدير الارتياب بطرق غير تحليل العينات، وهذا النوع يتبع عادة للأجهزة، المعايرات،...
(GUM 3.2.3)
تقدير الارتياب
بيانات القياسات السابقة (Type A evaluation)
    مواصفات التصنيع (Manufacturer’s datasheet.)
شهادة المعايرة أو تقارير أخرى
النمط B لتقدير الارتياب Type B Evaluation of Standard Uncertainty

## Slide 20
التوزيع الطبيعي: Normal distribution -
مثال : شهادات المعايرة
Ui = عدم اليقين الموسع Expanded Uncertainty
k = عامل التغطية (coverage factor )
(حيث ان k = 2 لثقة 95٪).
تقييم النوع B Type B evaluation)) :
تقدير الارتياب

## Slide 21
التوزيع المستطيل (Rectangular distribution ) نتيجة القياس لها احتمالية متساوية لوجودها في أي مكان داخل النطاق بين–ai و ai
مثال :
  دقة الجهاز Equipment resolution limits.
تقييم النوع B Type B evaluation)) :
تقدير الارتياب

## Slide 22
توزيع على شكل حرف U - : نتيجة القياس لديها احتمالية أعلى أو أقل من المتوسط.
Examples:
  Distribution of a sine wave
تقييم النوع B Type B evaluation)) :
تقدير الارتياب

## Slide 23
التوزيع مثلثي الشكل Triangular distribution - التوزيع غير الطبيعي مع انخفاض خطي من الحد الأقصى إلى الصفر.
تقدير الارتياب
تقييم النوع B Type B evaluation)) :

## Slide 24
Measurement Uncertaintyحساب الارتياب -
تقييم النوع B Type B evaluation)) :

## Slide 25
Distribution التوزيعات | القسمة على | تطبق في
Normal الطبيعي | 1 or 2 | شهادات المعايرة
Rectangular المستطيل | √3 | الميزان ، ميزان الحرارة ..
Triangular المثلث | √6 | Glassware
U Shaped شكل U | √2 | ----
تقدير الارتياب

## Slide 26: القواعد المتَّبعة لتحديد الارتياب
تعيين المقدار المقيس
تحديد مصادر الارتياب
تقدير قيم مركبات الارتياب
حساب الارتياب الكلي

## Slide 27: عمليـة القيـاس
تعيين المقدار المقيس يعني التعبير بشكل واضح عن الكمية التي سيتم قياسها؛ ووضع تعبير كمي يربط القيمة المقيسة بالمعاملات التي تعتمد عليها بالشكل:
y=f(p,q,r,…)
تعيين المقدار المقيس
تحديد مصادر الارتياب
تقدير قيم مركبات الارتياب
حساب الارتياب الكلي

## Slide 28: عمليـة القيـاس
الانطلاق من العبارة الأساسية للتعبير عن y.
وضع مخطط السبب والأثر.
Y
p
q
r
تعيين المقدار المقيس
تحديد مصادر الارتياب
تقدير قيم مركبات الارتياب
حساب الارتياب الكلي
ويهدف هذا المخطط الى بيان مصادر الارتباب واستنباط تفاصيلها، ويعتمد على فكرة بسيطة تشبه طريقة تناسق عظمة السمكة اذ يمثل راس السمكة القيمة المقاسة. وتمثل عظام الهيكل المصادر الرئيسية للارتياب.

## Slide 29: عمليـة القيـاس
تقدير الارتياب الناشئ عن كل مصدر، ومن ثم تجميع هذه القيم لإعطاء الارتياب الكلي.
أو
تعيين المقدار المقيس
تحديد مصادر الارتياب
تقدير قيم مركبات الارتياب
حساب الارتياب الكلي
تحديد المشاركات الجزيئية لمركبات الارتياب باستخدام بيانات اعتماد الطريقة التحليلية؛ حيث يمكن الاعتماد على بيانات اعتماد الطرائق التحليلية لتقدير الارتياب في نتيجة القياس.
فبعد حساب: معامل الاستراجاع؛ تكرارية الطريقة؛ قابلية الإعادة؛ وصحة الطريقة... يحسب الجذر التربيعي لمجموع مربعات هذه المعاملات لإعطاء تقدير للارتياب

## Slide 30: عمليـة القيـاس
قبل تجميع مركبات الارتياب الجزئية يجب التعبير عنها بالارتياب العياري
بعد ذلك يتم تطبيق إحدى القاعدتين التاليتين:
تعيين المقدار المقيس
تحديد مصادر الارتياب
تقدير قيم مركبات الارتياب
حساب الارتياب الكلي
القاعدة الثانية: عندما تكون عبارة التعبير عن القيمة المقيسة y تحوي حاصل ضرب أو حاصل قسمة مثلاً لها الشكل: y=(p x q x r…)، أو y = p /(q x r...) عندها الارتياب النسبي الكلي uc(y) يعطى بـ:
القاعدة الاولى: عندما تكون عبارة التعبير عن القيمة المقيسة y لا تحوي سوى مجاميع وفروق مثلاً لها الشكل: y = (p + q - r…)، عندها الارتياب النسبي الكلي uc(y) يعطى بـ:

## Slide 31: عمليـة القيـاس
تعيين المقدار المقيس
تحديد مصادر الارتياب
تقدير قيم مركبات الارتياب
حساب الارتياب الكلي
عدم اليقين الممتد (Expanded uncertainty )- أفضل تقدير للفترة التي تحتوي على قيمة مرجعية للمعايرة
U = k uc
= k عامل التغطية Coverage factor
1 SD or k=1:
2 SD or k=2:
3 SD or k=3:
68.3% confidence level
95.5% confidence level
99.7% confidence level

## Slide 32
يتم حساب عامل التصحيح KTP لكثافة الهواء لقياس التأين . حيث ان عامل التصحيح هو كثافة الهواء في ظل الظروف القياسية ( الضغط 101.325 كيلو باسكال ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية ) مقسومة على كثافة الهواء في حجم التجميع لغرفة الأيونات في وقت قياس التأين .مقسومة على كثافة الهواء في حجم التجميع لغرفة الأيونات في وقت قياس التأين. بافتراض أن الهواء يخضع لقانون الغاز المثالي ، يتم إعطاء هذه النسبة بالتعبير: .
تمرين
T = | الحرارة (سليسوس °C )
P = | الضغط ( كيلو باسكال ( kPa
حيث ان :

## Slide 33
تمرين رقم 1 :
تم قياس ضغط الهواء من خلال اخذ (10) قراءات خلال فترة زمنية قصيرة .كانت القيم التي تم الحصول عليها:
No | air pressure [kPa]
1 | 102.26
2 | 102.26
3 | 102.31
4 | 102.41
5 | 102.33
6 | 102.32
7 | 102.13
8 | 102.45
9 | 102.35
10 | 102.21
تقدير الارتياب

## Slide 34
تمرين رقم 2 :
تُقاس درجة حرارة الهواء بميزان حرارة زئبقي (مدرج 0.2 درجة مئوية ). يتم أخذ خمس قراءات في فترة قصيرة. بالنسبة إلى i = 1 ... 5 ، النتائج ، هي:
No | Temperature [°C]
1 | 23.4
2 | 23.4
3 | 23.4
4 | 23.4
5 | 23.4
احسب عدم اليقين المعياري standard uncertainty contribution ui؟؟؟
الاجابة:
T = 23.4 ± 0.1°C (with 100% confidence(.
تقدير الارتياب
Notes: In this case, the statistics are trivial: the mean value is T = 23.4 °C and the standard deviation s(T) vanishes. Does this mean that the temperature uncertainty is zero? Of course not! Only the type A component of uncertainty is zero. Further thought indicates that, because the thermometer only has a resolution of 0.2°C, all that can be said is that the temperature definitely lies somewhere in the range 23.3 to 23.5°C. Therefore the measured temperature could be reported as: T = 23.4 ± 0.1°C (19) with 100% confidence. This uncertainty estimate was arrived at by a non-statistical argument and so, like the calibration uncertainty, it is an example of a type B uncertainty component.
The lesson of this example is that even if the type A uncertainty component vanishes there will always be a type B contribution coming from somewhere, whether the calibration coefficient, or limited resolution effects. In fact, one must make type B estimates for all sources of uncertainty, and type A estimates only where repetition allows the statistical approach.

## Slide 35
Uncertainty in gamma spectroscopy
مثال

## Slide 36
A= N / ε .Pγ.ts .m.k1.k2.k3.k4.k5
N : Net Peak Area of the corresponding photopeak
ε : the efficiency at photopeak energy
Pγ : emission probability
ts : the live time in sample spectrum in seconds
m is the sample mass in Kg
The activity is calculated as follow :
Uncertainty in gamma spectroscopy
مثال

## Slide 37
Sample Mass (Kg)
Dry/Wet Ratio
Sample Homogeneity
Counting Geometry (the counting Geometry of sample and standards is the same)
Type A Uncertainty Sources
Uncertainty in gamma spectroscopy
مثال

## Slide 38
Net Peak Area (Counting statistics- Genie 2000)
BKG Correction (Genie 2000)
Emission Probability (radionuclides tables-Rectangular distribution)
Decay Correction (Radionuclides tables-Rectangular distribution)
Efficiency (Genie 2000)
Type B Uncertainty Sources:
Uncertainty in gamma spectroscopy
مثال

## Slide 39
مركبات الارتياب:
  الارتياب المركب Combined Uncertainty :
  ويتم الحصول عليه بتجميع مركبات الارتيابات الجزئية الداخلة في عميلة القياس.
  (GUM 2.3.4)
  الارتياب الممتد Expanded Uncertainty :
  هو المجال الذي نتوقع أن تقع ضمنه القيمة الحقيقية للقياس بأعلى درجة ثقة. ويتم الحصول عليه بضرب الارتياب المركب بمعامل يسمى معامل التغطية Coverage Factor k؛ وذلك لضمان أن تكون النتيجة بأعلى سوية من الدقة. ومعامل التغطية يساوي 2 عند حدود ثقة 95%.
  (GUM 2.3.5)
تقدير الارتياب

## Slide 40
Combined Uncertainty: Calculated using Error Propagation Low
=
Combined and Expanded Uncertainty
Expanded Uncertainty= K . Combined Uncertainty
Where K =2 at 95% Confidence Level
مثال

## Slide 41
Thank you …